## Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na zakup 25 sztuk zautomatyzowanych defibrylatorów AED, które w celu poprawy jakości systemu bezpieczeństwa zdrowotnego zostaną udostępnione do użytku publicznego na terenie gmin zlokalizowanych 
w pasie nadmorskim Województwa Zachodniopomorskiego

NA POTRZEBY PROJEKTU

pod nazwą roboczą

„ZDROWE SERCE POGRANICZA”

(Rozeznanie rynku przeprowadza się w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia).

- Czy w związku ze zmianą dotyczącą rezygnacji z kontroli lokalizacji defibrylatorów AED za pomocą modułu 3G, Zamawiający wymaga aby defibrylatory miały możliwość logowania za pomocą dostępnej sieci Wi-Fi do systemu, który umożliwia zdalną kontrolę nad stanem urządzeń? Z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) jest możliwość sprawdzania stanu baterii, elektrod, wyników autotestów, zdalnej aktualizacji wytycznych, w razie awarii system prześle alerty do odpowiednich osób.

Nie jest to wymagane. Natomiast dalej urządzenia powinny przeprowadzać cyklicznie automatyczne testy i sygnalizować gotowość do użycia oraz posiadać wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypominające 
o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o właściwej ich kolejności, jak również 
o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, sprawności urządzenia czy stanie baterii.

- Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający ośmioletnią gwarancję na urządzenie i czteroletnie gwarancje na baterie i elektrody?

Tak oczywiście.

- Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, łączny czas analizy rytmu serca i czasu ładowania defibrylatora do wstrząsu był mniejszy nić 10 sekund?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym wszystkie urządzenia mają posiadać algorytm postępowania zgodny 
z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Ponadto w związku z powyższym pytaniem Zamawiający wprowadza do zapytania ofertowego zapis, aby łączny czas analizy rytmu serca i czasu ładowania defibrylatora do wstrząsu był mniejszy niż 10 sekund.

- W punkcie 4 Zamawiający wymaga na koszt Dostawcy wymiany baterii na nowe w przypadku zużycia 
w okresie gwarancji defibrylatora. Baterie wymienia się gwarancyjnie, gdy w czasie trwania ich gwarancji ulegną awarii. Dostawca nie może odpowiadać za ich zużycie nie mając kontroli nad urządzeniami i nie wiedząc kto i kiedy będzie "bawił" się defibrylatorem. Proszę o doprecyzowanie.

Generalnie w kosztach zakupu podstawowego urządzenia należy uwzględnić koszty wymiany poszczególnych elementów w okresie gwarancyjnym samego defibrylatora (7 lat). Czyli wymianę baterii i elektrod na nowe/oryginalne w przypadku zużycia i/lub zepsucia.

- Pytanie związane z wymiarem szafki określonej na nie większe niż 50x50x25 cm.

Zamawiający dopuszcza odchylenia od wymiaru wskazanego powyżej +/- 5 cm

Jednocześnie przypominamy, że termin złożenia oferty został wydłużony do 2 lipca 2021 r. do godz. 15:00